## Slide 1: Noraxon Core EMG
Velamed GmbH
Helmholtzstraße 50, 50825 Köln, Deutschland
www.velamed.com
Carl Renkes – 12044058
Notes: Ich präsentiere das Noraxon Core EMG von der Velamed GmbH mit Sitz in Köln. Es handelt sich um ein drahtloses Oberflächen-EMG-System, das sowohl im klinischen als auch im Sport- und Trainingsbereich eingesetzt werden kann.

## Slide 2: Technische Daten (Datenblatt)
Eingangsbereich: ± 24 000 μV (Spitzenwert U_p)
Rauschspannung: < 2 μV RMS (Analogteil / Hub)
ADC: 24 Bit
Bandbreite: 20 – 500 Hz
Abtastrate: 2000 Hz
CMRR: > 90 dB
Notes: Das Gerät hat einen Eingangsbereich von plus/minus 24.000 Mikrovolt — das ist der Spitzenwert U_p. Die Rauschspannung beträgt laut Datenblatt weniger als 2 Mikrovolt RMS, wobei sich dieser Wert explizit auf den Analogteil, also den Hub, bezieht. Der ADC hat eine Auflösung von 24 Bit, die Bandbreite liegt zwischen 20 und 500 Hertz, die Abtastrate bei 2000 Hertz, und der CMRR beträgt mehr als 90 Dezibel.

## Slide 3: Berechnungen
U_RMS = U_p / Crest
U_RMS = 24000 µV / 2.3 ≈ 10400 µV ≈ 10.4 mV
SNR = 20 log10(U_signal / U_noise)
SNR = 20 log10(10400 µV / 2 µV) ≈ 74 dB
LSB = U_in(p-p) / 2^n
LSB = 48 000 μV / 2^24 ≈ 2,9 nV
Verrauschte Bits: n_rausch = log₂(U_rausch(p) / LSB)
U_rausch(p) = 2 μV × 2,3 = 4,6 μV → n_rausch = log₂(4600 nV / 2,9 nV) ≈ 10,6 Bit
→ ca. 11 Bit verrauscht | effektiv nutzbar: 24 − 11 ≈ 13 Bit
Notes: Zuerst berechne ich die maximal erfassbare EMG-Amplitude als Effektivwert. Mit der Formel U_RMS gleich U_p geteilt durch den Crestfaktor ergibt sich: 24.000 Mikrovolt geteilt durch 2,3 — das sind ungefähr 10.400 Mikrovolt, also etwa 10,4 Millivolt RMS. Den Crestfaktor 2,3 verwende ich für eine Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent.
Für den Signal-Rausch-Abstand gilt: SNR gleich 20 mal log10 von U_Signal durch U_Rauschen. Eingesetzt ergibt das 20 mal log10 von 10.400 durch 2 — ungefähr 74 Dezibel.
Dann berechne ich den Wert des kleinsten Bits: LSB gleich Eingangsbereich Peak-to-Peak geteilt durch 2 hoch n. Das sind 48.000 Mikrovolt durch 2 hoch 24, also ungefähr 2,9 Nanovolt.
Für die verrauschten Bits gilt: n_rausch gleich log2 von U_rausch_peak durch LSB. Der Rausch-Spitzenwert ist 2 Mikrovolt mal 2,3, also 4,6 Mikrovolt oder 4600 Nanovolt. Damit ergibt sich log2 von 4600 durch 2,9 ungefähr 10,6 — also rund 11 Bit verrauscht, und effektiv nutzbar sind 24 minus 11, das heißt etwa 13 Bit.

## Slide 4: Technische Bewertung
SNR ≈ 74 dB (kein Vergleichswert im Datenblatt angegeben)
Ca. 11 Bit verrauscht, effektiv nutzbar: ≈ 13 Bit von 24 Bit
Bandbreite 20–500 Hz: typisch und ausreichend für Oberflächen-EMG
Rauschspannung < 2 μV RMS bezieht sich laut Datenblatt auf den Analogteil (Hub)
Quantisierungsrauschen ADC: ≈ 0,84 nV RMS → vernachlässigbar gegenüber 2 μV
Datenblatt unvollständig: kein SNR, kein Digitalrauschen, kein Sensoreinzelrauschen
Notes: Zur Bewertung: Der berechnete SNR von 74 Dezibel ist für ein EMG-Gerät sehr gut — ein Vergleichswert fehlt im Datenblatt allerdings komplett. Von den 24 Bit des ADC sind etwa 11 verrauscht, effektiv nutzbar sind rund 13 Bit, was für EMG-Anwendungen ausreichend ist. Die Bandbreite von 20 bis 500 Hertz entspricht dem Standard für Oberflächen-EMG.
Wichtig zur Rauschangabe: Das Datenblatt weist die 2 Mikrovolt RMS dem Analogteil zu. Das Quantisierungsrauschen des ADC beträgt nur etwa 0,84 Nanovolt RMS — also völlig vernachlässigbar, das Rauschen wird klar vom Analogteil dominiert.
Kritisch anzumerken ist, dass das Datenblatt insgesamt unvollständig ist: Es fehlen ein SNR-Wert, Angaben zum Digitalrauschen, und das Rauschen des Sensors selbst wird gar nicht spezifiziert — nur das Hub-Rauschen wird angegeben."